## 标准
|  |  | 序列号 | COM1
| 日期 | 时间 | 测量点温度 | AAA1 | AAA2 | AAA3 | AAA4 | AAA5 | AAA6 | AAA7 | AAA8 | AAA9 | AAA10 | AAA11 | AAA12 | AAA13 | AAA14 |  |  | 箱外平均值
单头带镜头 |  |  | 70
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 12:00 | 70 | 74.1556 | 96.6743 | 70.1154 | 70.0292 | /// | /// | /// | /// | 68.045 | 68.0962 | 67.6212 | 67.8687 | 68.0127 | 67.3376 | /// | /// | 67.8302
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 12:04 | 70 | 74.1474 | 96.7021 | 70.1009 | 70.0196 | /// | /// | /// | /// | 67.8791 | 67.9433 | 67.4651 | 67.7212 | 67.8576 | 67.1625 | /// | /// | 67.6715
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 12:08 | 70 | 74.1537 | 96.7358 | 70.1017 | 70.0151 | /// | /// | /// | /// | 67.8343 | 67.9008 | 67.4274 | 67.6628 | 67.7991 | 67.114 | /// | /// | 67.6231
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 12:12 | 70 | 74.168 | 96.7787 | 70.1058 | 70.0216 | /// | /// | /// | /// | 67.7728 | 67.8364 | 67.3633 | 67.6099 | 67.7436 | 67.0447 | /// | /// | 67.5618
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 12:16 | 70 | 74.1728 | 96.8167 | 70.0996 | 70.0196 | /// | /// | /// | /// | 67.7193 | 67.7818 | 67.2913 | 67.5482 | 67.688 | 66.9788 | /// | /// | 67.5012
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 12:20 | 70 | 74.1794 | 96.8359 | 70.1013 | 70.0199 | /// | /// | /// | /// | 67.7571 | 67.8259 | 67.3577 | 67.6058 | 67.7367 | 67.0447 | /// | /// | 67.5546
单头带镜头 |  |  | 60
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 10:15 | 60 | 62.2677 | /// | 60.0969 | 59.9961 | /// | /// | /// | /// | 58.3533 | 58.4097 | 58.038 | 58.2369 | 58.3417 | 57.7602 | /// | /// | 58.1899
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 10:19 | 60 | 62.2711 | /// | 60.1041 | 59.9976 | /// | /// | /// | /// | 58.268 | 58.3257 | 57.9572 | 58.1536 | 58.2538 | 57.6647 | /// | /// | 58.1038
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 10:23 | 60 | 62.2765 | /// | 60.1105 | 59.9988 | /// | /// | /// | /// | 58.2642 | 58.3218 | 57.9557 | 58.1441 | 58.2472 | 57.6671 | /// | /// | 58.1
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 10:27 | 60 | 62.2849 | /// | 60.1129 | 60.004 | /// | /// | /// | /// | 58.2479 | 58.3087 | 57.9428 | 58.1318 | 58.2366 | 57.6532 | /// | /// | 58.0868
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 10:31 | 60 | 62.2867 | /// | 60.1199 | 60.009 | /// | /// | /// | /// | 58.2415 | 58.2954 | 57.9246 | 58.1158 | 58.2192 | 57.6388 | /// | /// | 58.0726
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 10:35 | 60 | 62.2903 | /// | 60.1194 | 60.0093 | /// | /// | /// | /// | 58.2677 | 58.3327 | 57.9747 | 58.1639 | 58.2619 | 57.6923 | /// | /// | 58.1155
单头带镜头 |  |  | 50
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 8:52 | 50 | 51.9204 | 67.8104 | 50.0403 | 49.9655 | /// | /// | /// | /// | 48.6963 | 48.7332 | 48.4593 | 48.6044 | 48.6906 | 48.2235 | /// | /// | 48.5679
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 8:56 | 50 | 51.9225 | 67.7993 | 50.0349 | 49.9704 | /// | /// | /// | /// | 48.652 | 48.6908 | 48.428 | 48.5772 | 48.6534 | 48.1769 | /// | /// | 48.5297
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 9:00 | 50 | 51.928 | 67.7946 | 50.0353 | 49.9748 | /// | /// | /// | /// | 48.6517 | 48.6944 | 48.4304 | 48.5751 | 48.6512 | 48.1828 | /// | /// | 48.531
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 9:04 | 50 | 51.9348 | 67.7944 | 50.0441 | 49.979 | /// | /// | /// | /// | 48.6685 | 48.7103 | 48.4379 | 48.584 | 48.6654 | 48.197 | /// | /// | 48.5439
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 9:08 | 50 | 51.9416 | 67.7933 | 50.0472 | 49.9842 | /// | /// | /// | /// | 48.6728 | 48.7118 | 48.4433 | 48.5917 | 48.6697 | 48.2014 | /// | /// | 48.5485
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 9:12 | 50 | 51.9502 | 67.787 | 50.0507 | 49.9857 | /// | /// | /// | /// | 48.7102 | 48.7508 | 48.4872 | 48.6331 | 48.7082 | 48.251 | /// | /// | 48.5901
单头带镜头 |  |  | 40
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 20:16 | 40 | 41.0761 | 65.1046 | 40.1063 | 40.051 | /// | /// | /// | /// | 39.5641 | 39.5783 | 39.4392 | 39.5093 | 39.5656 | 39.2619 | /// | /// | 39.4864
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 20:20 | 40 | 41.0754 | 65.0305 | 40.1043 | 40.0529 | /// | /// | /// | /// | 39.5302 | 39.5392 | 39.3965 | 39.4707 | 39.5272 | 39.2166 | /// | /// | 39.4467
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 20:24 | 40 | 41.0748 | 64.9675 | 40.104 | 40.0504 | /// | /// | /// | /// | 39.5318 | 39.55 | 39.4032 | 39.4724 | 39.5347 | 39.2238 | /// | /// | 39.4527
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 20:28 | 40 | 41.0725 | 65.0132 | 40.1082 | 40.0517 | /// | /// | /// | /// | 39.5422 | 39.5598 | 39.4151 | 39.4842 | 39.5448 | 39.2361 | /// | /// | 39.4637
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 20:32 | 40 | 41.0759 | 65.0213 | 40.1062 | 40.0525 | /// | /// | /// | /// | 39.5353 | 39.5513 | 39.4025 | 39.4747 | 39.5353 | 39.2235 | /// | /// | 39.4538
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 20:36 | 40 | 41.0732 | 65.0122 | 40.1069 | 40.0509 | /// | /// | /// | /// | 39.5296 | 39.5442 | 39.3936 | 39.4698 | 39.5289 | 39.2188 | /// | /// | 39.4475
单头带镜头 |  |  | 30
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 18:35 | 30 | 30.9872 | 75.3 | 30.1361 | 30.0953 | /// | /// | /// | /// | 30.0616 | 30.06 | 30.0089 | 30.0217 | 30.0716 | 29.8766 | /// | /// | 30.0167
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 18:39 | 30 | 30.848 | 75.1362 | 29.9891 | 29.9496 | /// | /// | /// | /// | 29.972 | 29.9615 | 29.9046 | 29.915 | 29.9679 | 29.788 | /// | /// | 29.9182
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 18:43 | 30 | 30.9404 | 75.1931 | 30.0896 | 30.0427 | /// | /// | /// | /// | 30.0167 | 30.0138 | 29.9626 | 29.9778 | 30.0268 | 29.8335 | /// | /// | 29.9719
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 18:47 | 30 | 31.0274 | 75.3084 | 30.1775 | 30.1365 | /// | /// | /// | /// | 30.0981 | 30.0958 | 30.0456 | 30.0569 | 30.1046 | 29.9146 | /// | /// | 30.0526
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 18:51 | 30 | 30.8864 | 75.0196 | 30.028 | 29.9865 | /// | /// | /// | /// | 30.0131 | 30.0035 | 29.9456 | 29.9566 | 30.0133 | 29.831 | /// | /// | 29.9605
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 18:55 | 30 | 30.9424 | 74.915 | 30.091 | 30.0377 | /// | /// | /// | /// | 30.0301 | 30.0235 | 29.9753 | 29.9827 | 30.0351 | 29.85 | /// | /// | 29.9828
单头带镜头 |  |  | 30
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 13:50 | 30 | 34.7015 | 79.6869 | 30.153 | 30.1298 | /// | /// | /// | /// | 30.4703 | 30.4326 | 30.3722 | 30.3875 | 30.4528 | 30.3107 | /// | /// | 30.4043
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 13:54 | 30 | 34.5995 | 79.8382 | 30.0814 | 30.0612 | /// | /// | /// | /// | 30.385 | 30.3471 | 30.2803 | 30.2961 | 30.3637 | 30.2171 | /// | /// | 30.3149
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 13:58 | 30 | 34.5854 | 79.9935 | 30.0996 | 30.0767 | /// | /// | /// | /// | 30.3493 | 30.3142 | 30.2499 | 30.2649 | 30.3351 | 30.18 | /// | /// | 30.2822
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 14:02 | 30 | 34.5993 | 80.1484 | 30.1216 | 30.098 | /// | /// | /// | /// | 30.3467 | 30.3163 | 30.259 | 30.2759 | 30.3394 | 30.176 | /// | /// | 30.2856
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 14:06 | 30 | 34.5264 | 80.2377 | 30.1242 | 30.0996 | /// | /// | /// | /// | 30.3156 | 30.2888 | 30.2358 | 30.2518 | 30.3112 | 30.1483 | /// | /// | 30.2586
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 14:10 | 30 | 34.2161 | 80.4442 | 30.1126 | 30.0878 | /// | /// | /// | /// | 30.2868 | 30.2647 | 30.2049 | 30.2226 | 30.2824 | 30.1175 | /// | /// | 30.2298
单头带镜头 |  |  | 25
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 16:49 | 25 | 25.8742 | 82.6412 | 25.0739 | 25.0494 | /// | /// | /// | /// | 25.2285 | 25.2105 | 25.1803 | 25.1705 | 25.2219 | 25.0987 | /// | /// | 25.1851
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 16:53 | 25 | 25.8641 | 82.5521 | 25.0604 | 25.038 | /// | /// | /// | /// | 25.2322 | 25.2119 | 25.1803 | 25.1724 | 25.2224 | 25.0968 | /// | /// | 25.186
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 16:57 | 25 | 25.8857 | 82.566 | 25.0874 | 25.0499 | /// | /// | /// | /// | 25.2412 | 25.2213 | 25.1888 | 25.1757 | 25.2311 | 25.1035 | /// | /// | 25.1936
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 17:01 | 25 | 25.8717 | 82.6347 | 25.0747 | 25.0338 | /// | /// | /// | /// | 25.2451 | 25.2261 | 25.1934 | 25.1813 | 25.2384 | 25.1166 | /// | /// | 25.2002
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 17:05 | 25 | 25.8578 | 82.5268 | 25.0589 | 25.0312 | /// | /// | /// | /// | 25.2539 | 25.2292 | 25.1939 | 25.1862 | 25.2398 | 25.1238 | /// | /// | 25.2045
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 17:09 | 25 | 25.848 | 82.4885 | 25.0519 | 25.025 | /// | /// | /// | /// | 25.2571 | 25.2321 | 25.1992 | 25.186 | 25.2412 | 25.129 | /// | /// | 25.2074
单头带镜头 |  |  | 20
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 15:07 | 20 | 20.9757 | 81.9357 | 20.1769 | 20.1787 | /// | /// | /// | /// | 20.4895 | 20.4413 | 20.4043 | 20.376 | 20.4469 | 20.3972 | /// | /// | 20.4259
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 15:11 | 20 | 20.9882 | 81.4438 | 20.1841 | 20.1913 | /// | /// | /// | /// | 20.5009 | 20.4522 | 20.4172 | 20.3923 | 20.4607 | 20.4097 | /// | /// | 20.4388
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 15:15 | 20 | 20.9927 | 81.1425 | 20.1828 | 20.1896 | /// | /// | /// | /// | 20.5102 | 20.4623 | 20.4244 | 20.3991 | 20.465 | 20.4209 | /// | /// | 20.447
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 15:19 | 20 | 20.9848 | 80.5273 | 20.1796 | 20.1848 | /// | /// | /// | /// | 20.5288 | 20.4783 | 20.4406 | 20.4147 | 20.4798 | 20.4447 | /// | /// | 20.4645
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 15:23 | 20 | 20.9926 | 80.7694 | 20.1948 | 20.1951 | /// | /// | /// | /// | 20.541 | 20.496 | 20.461 | 20.4298 | 20.4947 | 20.4638 | /// | /// | 20.4811
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-16 | 15:27 | 20 | 20.9763 | 80.4385 | 20.1769 | 20.1837 | /// | /// | /// | /// | 20.5547 | 20.4989 | 20.4658 | 20.4315 | 20.4996 | 20.4724 | /// | /// | 20.4872
单头带镜头 |  |  | 15
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 15:16 | 15 | 18.2843 | 29.9665 | 15.197 | 15.2165 | /// | /// | /// | /// | 16.1167 | 16.0215 | 15.9686 | 15.9068 | 15.9915 | 16.1499 | /// | /// | 16.0258
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 15:20 | 15 | 18.2787 | 30.0492 | 15.2047 | 15.2255 | /// | /// | /// | /// | 16.1203 | 16.0176 | 15.976 | 15.9071 | 16.0012 | 16.139 | /// | /// | 16.0269
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 15:24 | 15 | 18.2645 | 30.1156 | 15.1968 | 15.2163 | /// | /// | /// | /// | 16.0903 | 15.9836 | 15.9365 | 15.8728 | 15.9624 | 16.0957 | /// | /// | 15.9902
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 15:28 | 15 | 18.2663 | 30.1962 | 15.1963 | 15.2223 | /// | /// | /// | /// | 16.112 | 16.0036 | 15.9598 | 15.8887 | 15.9813 | 16.1243 | /// | /// | 16.0116
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 15:32 | 15 | 18.2523 | 30.1206 | 15.1878 | 15.2094 | /// | /// | /// | /// | 16.082 | 15.9744 | 15.9266 | 15.8606 | 15.9534 | 16.0824 | /// | /// | 15.9799
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 15:36 | 15 | 18.2518 | 30.1843 | 15.187 | 15.2178 | /// | /// | /// | /// | 16.0783 | 15.9808 | 15.9308 | 15.8592 | 15.9546 | 16.083 | /// | /// | 15.9811
单头带镜头 |  |  | 10
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 17:00 | 10 | 16.2429 | 33.4288 | 10.1478 | 10.1761 | /// | /// | /// | /// | 11.3267 | 11.2088 | 11.1408 | 11.039 | 11.1328 | 11.3939 | /// | /// | 11.207
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 16:56 | 10 | 16.4136 | 33.2703 | 10.1554 | 10.1868 | /// | /// | /// | /// | 11.3344 | 11.2213 | 11.1638 | 11.0571 | 11.1498 | 11.4126 | /// | /// | 11.2232
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 16:52 | 10 | 16.6015 | 33.1743 | 10.1518 | 10.185 | /// | /// | /// | /// | 11.2848 | 11.1711 | 11.1104 | 11.0123 | 11.1086 | 11.3423 | /// | /// | 11.1716
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 16:48 | 10 | 16.884 | 33.0967 | 10.1611 | 10.1892 | /// | /// | /// | /// | 11.3233 | 11.2087 | 11.1494 | 11.0431 | 11.1381 | 11.4053 | /// | /// | 11.2113
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 16:44 | 10 | 17.2487 | 33.0969 | 10.1544 | 10.1891 | /// | /// | /// | /// | 11.2908 | 11.1739 | 11.1133 | 11.0247 | 11.1145 | 11.3629 | /// | /// | 11.18
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 16:40 | 10 | 17.5503 | 33.1579 | 10.161 | 10.1927 | /// | /// | /// | /// | 11.2335 | 11.1194 | 11.0683 | 10.9798 | 11.0705 | 11.3025 | /// | /// | 11.129
单头带镜头 |  |  | 5
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 18:22 | 5 | 8.4888 | 19.1872 | 5.1387 | 5.1791 | /// | /// | /// | /// | 6.4486 | 6.3117 | 6.2547 | 6.1316 | 6.2291 | 6.5703 | /// | /// | 6.3243
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 18:26 | 5 | 8.5017 | 19.1232 | 5.1276 | 5.1727 | /// | /// | /// | /// | 6.5277 | 6.376 | 6.3263 | 6.1892 | 6.2903 | 6.6644 | /// | /// | 6.3956
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 18:30 | 5 | 8.5351 | 19.0826 | 5.1338 | 5.1749 | /// | /// | /// | /// | 6.5338 | 6.3858 | 6.3176 | 6.1908 | 6.2915 | 6.6552 | /// | /// | 6.3958
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 18:34 | 5 | 8.5593 | 19.0412 | 5.1414 | 5.1792 | /// | /// | /// | /// | 6.5916 | 6.4504 | 6.3829 | 6.247 | 6.3474 | 6.7417 | /// | /// | 6.4602
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 18:38 | 5 | 8.5663 | 18.9923 | 5.1234 | 5.1689 | /// | /// | /// | /// | 6.5871 | 6.4376 | 6.3629 | 6.2309 | 6.3357 | 6.7233 | /// | /// | 6.4463
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-17 | 18:43 | 5 | 8.5919 | 18.8987 | 5.1343 | 5.1775 | /// | /// | /// | /// | 6.6325 | 6.4809 | 6.4145 | 6.2739 | 6.3787 | 6.7818 | /// | /// | 6.4937
单头带镜头 |  |  | 0
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 8:36 | 0 | 1.8877 | 9.0628 | 0.10825 | 0.17117 |  |  |  |  | 1.7353 | 1.5765 | 1.501 | 1.3473 | 1.4598 | 1.9128 |  |  | 1.5888
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 8:40 | 0 | 1.884 | 9.0867 | 0.10975 | 0.16933 |  |  |  |  | 1.8039 | 1.6374 | 1.5691 | 1.4057 | 1.517 | 1.9937 |  |  | 1.6545
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 8:44 | 0 | 1.883 | 9.0998 | 0.10658 | 0.16625 |  |  |  |  | 1.7967 | 1.6242 | 1.5432 | 1.3842 | 1.5016 | 1.9693 |  |  | 1.6365
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 8:48 | 0 | 1.8784 | 9.1359 | 0.095583 | 0.158 |  |  |  |  | 1.8383 | 1.6698 | 1.5912 | 1.4214 | 1.5359 | 2.0436 |  |  | 1.6834
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 8:52 | 0 | 1.8761 | 9.1207 | 0.092667 | 0.15225 |  |  |  |  | 1.8407 | 1.6691 | 1.5822 | 1.4215 | 1.5359 | 2.0379 |  |  | 1.6812
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 8:56 | 0 | 1.8895 | 9.1737 | 0.09975 | 0.16025 |  |  |  |  | 1.8548 | 1.6784 | 1.5995 | 1.4326 | 1.5476 | 2.06 |  |  | 1.6955
单头带镜头 |  |  | -5
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 9:56 | -5 | -3.0898 | 6.1793 | -5.0002 | -4.9023 |  |  |  |  | -3.0888 | -3.2697 | -3.3425 | -3.5288 | -3.4155 | -2.8377 |  |  | -3.2472
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 10:01 | -5 | -3.083 | 6.2077 | -4.9921 | -4.8972 |  |  |  |  | -2.9816 | -3.1763 | -3.2538 | -3.4503 | -3.3346 | -2.7216 |  |  | -3.153
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 10:05 | -5 | -3.0871 | 6.2286 | -4.9967 | -4.8998 |  |  |  |  | -2.9607 | -3.1561 | -3.2422 | -3.4364 | -3.3131 | -2.6792 |  |  | -3.1313
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 10:09 | -5 | -3.0786 | 6.1754 | -4.9874 | -4.8949 |  |  |  |  | -2.8968 | -3.0947 | -3.1759 | -3.3811 | -3.2593 | -2.6081 |  |  | -3.0693
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 10:13 | -5 | -3.083 | 6.0886 | -4.9888 | -4.9032 |  |  |  |  | -2.91 | -3.1124 | -3.2035 | -3.4043 | -3.2786 | -2.6307 |  |  | -3.0899
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 10:17 | -5 | -3.0891 | 6.056 | -4.9983 | -4.9057 |  |  |  |  | -2.8962 | -3.0945 | -3.1888 | -3.3937 | -3.2688 | -2.6172 |  |  | -3.0765
单头带镜头 |  |  | -10
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 11:14 | -10 | -8.641 | 0.57108 | -10.0895 | -9.9555 |  |  |  |  | -7.8424 | -8.0438 | -8.1319 | -8.3514 | -8.2243 | -7.5217 |  |  | -8.0193
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 11:18 | -10 | -8.6311 | 0.609 | -10.0737 | -9.9468 |  |  |  |  | -7.7077 | -7.9202 | -8.0118 | -8.2378 | -8.1141 | -7.3538 |  |  | -7.8909
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 11:22 | -10 | -8.6349 | 0.63908 | -10.0776 | -9.9533 |  |  |  |  | -7.7156 | -7.9364 | -8.0408 | -8.259 | -8.1277 | -7.3679 |  |  | -7.9079
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 11:26 | -10 | -8.6387 | 0.66292 | -10.0835 | -9.954 |  |  |  |  | -7.6602 | -7.8825 | -7.9867 | -8.2157 | -8.0836 | -7.3029 |  |  | -7.8553
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 11:30 | -10 | -8.6293 | 0.66142 | -10.0738 | -9.9479 |  |  |  |  | -7.6194 | -7.8467 | -7.9579 | -8.1896 | -8.0562 | -7.2703 |  |  | -7.8233
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 11:34 | -10 | -8.6441 | 0.64458 | -10.0831 | -9.9563 |  |  |  |  | -7.6278 | -7.8388 | -7.9467 | -8.1831 | -8.048 | -7.2531 |  |  | -7.8162
单头带镜头 |  |  | -15
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 12:35 | -15 | -13.9227 | -10.6416 | -15.163 | -15.0108 |  |  |  |  | -12.668 | -12.8586 | -12.9694 | -13.2198 | -13.0977 | -12.2636 |  |  | -12.8462
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 12:39 | -15 | -13.9199 | -10.6749 | -15.1653 | -15.0071 |  |  |  |  | -12.5296 | -12.7312 | -12.8466 | -13.1082 | -12.9783 | -12.0924 |  |  | -12.7144
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 12:43 | -15 | -13.9217 | -10.7155 | -15.1742 | -15.007 |  |  |  |  | -12.5392 | -12.7515 | -12.8836 | -13.1352 | -12.9994 | -12.1407 |  |  | -12.7416
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 12:47 | -15 | -13.9173 | -10.7462 | -15.1722 | -15.0122 |  |  |  |  | -12.5008 | -12.7126 | -12.8485 | -13.1005 | -12.9606 | -12.084 |  |  | -12.7012
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 12:51 | -15 | -13.9237 | -10.784 | -15.1842 | -15.0142 |  |  |  |  | -12.4649 | -12.6838 | -12.8238 | -13.0801 | -12.9392 | -12.0488 |  |  | -12.6734
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 12:55 | -15 | -13.9168 | -10.8034 | -15.1742 | -15.0178 |  |  |  |  | -12.3802 | -12.5908 | -12.73 | -13.0007 | -12.8633 | -11.9318 |  |  | -12.5828
单头带镜头 |  |  | -20
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 13:54 | -20 | -19.3257 | -17.7648 | -20.2482 | -20.0696 |  |  |  |  | -17.4188 | -17.6332 | -17.7707 | -18.05 | -17.9143 | -16.918 |  |  | -17.6175
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 13:58 | -20 | -19.3566 | -17.7838 | -20.2802 | -20.0931 |  |  |  |  | -17.3455 | -17.5687 | -17.7054 | -17.9898 | -17.8547 | -16.8576 |  |  | -17.5536
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 14:02 | -20 | -19.342 | -17.7689 | -20.2646 | -20.0854 |  |  |  |  | -17.3159 | -17.5431 | -17.6898 | -17.9718 | -17.8273 | -16.8211 |  |  | -17.5282
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 14:06 | -20 | -19.3361 | -17.7574 | -20.2533 | -20.0802 |  |  |  |  | -17.2256 | -17.4559 | -17.607 | -17.8987 | -17.7563 | -16.7228 |  |  | -17.4444
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 14:10 | -20 | -19.3273 | -17.7478 | -20.2447 | -20.0683 |  |  |  |  | -17.2112 | -17.4422 | -17.6 | -17.8882 | -17.7429 | -16.7144 |  |  | -17.4331
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 14:14 | -20 | -19.34 | -17.7496 | -20.2594 | -20.0838 |  |  |  |  | -17.1749 | -17.4015 | -17.5597 | -17.8601 | -17.7164 | -16.6684 |  |  | -17.3968
单头带镜头 |  |  | -25
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 15:10 | -25 | -24.4494 | -24.0506 | -25.2632 | -25.0519 |  |  |  |  | -22.3813 | -22.509 | -22.6094 | -22.8997 | -22.7787 | -21.7595 |  |  | -22.4896
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 15:14 | -25 | -24.4411 | -24.0463 | -25.2602 | -25.0473 |  |  |  |  | -22.2095 | -22.3713 | -22.4878 | -22.7822 | -22.6581 | -21.5897 |  |  | -22.3498
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 15:18 | -25 | -24.4274 | -24.0355 | -25.2466 | -25.0357 |  |  |  |  | -22.1104 | -22.2965 | -22.4295 | -22.7275 | -22.6023 | -21.5121 |  |  | -22.2797
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 15:22 | -25 | -24.4398 | -24.0564 | -25.2667 | -25.0499 |  |  |  |  | -22.0528 | -22.2454 | -22.3818 | -22.6819 | -22.561 | -21.4621 |  |  | -22.2308
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 15:26 | -25 | -24.4277 | -24.0482 | -25.2489 | -25.0412 |  |  |  |  | -22.0241 | -22.2422 | -22.4016 | -22.6892 | -22.5564 | -21.4562 |  |  | -22.2283
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 15:30 | -25 | -24.4228 | -24.0411 | -25.248 | -25.0247 |  |  |  |  | -21.9998 | -22.2234 | -22.3767 | -22.6744 | -22.5318 | -21.4258 |  |  | -22.2053
单头带镜头 |  |  | -30
多头14稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 16:30 | -30 | -29.5361 | -29.617 | -30.2468 | -29.9923 |  |  |  |  | -27.2358 | -27.3947 | -27.4858 | -27.7867 | -27.6605 | -26.6939 |  |  | -27.3762
多头15稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 16:34 | -30 | -29.5272 | -29.6188 | -30.2364 | -29.9846 |  |  |  |  | -27.0181 | -27.1826 | -27.2866 | -27.6072 | -27.4804 | -26.4079 |  |  | -27.1638
多头16稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 16:38 | -30 | -29.5234 | -29.6123 | -30.239 | -29.9854 |  |  |  |  | -26.9294 | -27.1072 | -27.2318 | -27.5526 | -27.4251 | -26.3262 |  |  | -27.0954
多头17稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 16:42 | -30 | -29.5244 | -29.6211 | -30.2421 | -29.9817 |  |  |  |  | -26.8236 | -27.0036 | -27.1284 | -27.4671 | -27.3353 | -26.2182 |  |  | -26.996
多头18稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 16:46 | -30 | -29.5263 | -29.6201 | -30.2384 | -29.9793 |  |  |  |  | -26.8233 | -27.0344 | -27.1688 | -27.4892 | -27.3516 | -26.216 |  |  | -27.0139
多头19稳2分钟读数 | 2024-10-18 | 16:50 | -30 | -29.5334 | -29.6354 | -30.2492 | -29.9847 |  |  |  |  | -26.8212 | -27.0411 | -27.1801 | -27.5026 | -27.3582 | -26.2258 |  |  | -27.0215

## COM9-多14
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多14-COM9 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-17 | 12:00 | 70 | 56.2532 | 56.1564 | 55.8243 | 33.3771 | 32.6964 | 32.7511 | 56.2532 | 56.1564 | 55.8243
2 | 2024-10-17 | 10:15 | 60 | 49.1825 | 49.0396 | 48.7993 | 32.3082 | 31.7771 | 31.9125 | 49.1825 | 49.0396 | 48.7993
3 | 2024-10-17 | 8:52 | 50 | 41.9875 | 41.7661 | 41.6336 | 30.4418 | 29.9068 | 30.0193 | 41.9875 | 41.7661 | 41.6336
4 | 2024-10-16 | 20:16 | 40 | 35.5338 | 35.3152 | 35.2862 | 32.3997 | 31.9172 | 32.0572 | 35.5114 | 35.441 | 35.2862
5 | 2024-10-16 | 18:35 | 30 | 30.509 | 30.3086 | 30.3824 | 33.2434 | 32.6907 | 32.85 | 30.509 | 30.3086 | 30.3824
6 | 2024-10-17 | 13:50 | 30 | 29.6757 | 29.5943 | 29.6139 | 32.3186 | 31.6064 | 31.6971 | 29.7918 | 29.4775 | 29.4971
7 | 2024-10-16 | 16:49 | 25 | 27.2983 | 27.1152 | 27.16 | 32.8331 | 32.2703 | 32.4434 | 27.2983 | 27.1152 | 27.16
8 | 2024-10-16 | 15:07 | 20 | 23.5562 | 23.3738 | 23.4503 | 30.9441 | 30.3338 | 30.5159 | 23.5562 | 23.3738 | 23.4503
9 | 2024-10-17 | 15:16 | 15 | 21.6466 | 21.4172 | 21.6255 | 32.8 | 32.2366 | 32.4048 | 21.6466 | 21.4172 | 21.6255
10 | 2024-10-17 | 17:00 | 10 | 17.9683 | 17.8872 | 17.8772 | 32.6972 | 32.1583 | 32.2938 | 17.9683 | 17.8872 | 17.8772
11 | 2024-10-17 | 18:22 | 5 | 14.6915 | 14.63 | 14.6681 | 32.533 | 31.9667 | 32.1285 | 14.6915 | 14.63 | 14.6681
12 | 2024-10-18 | 8:36 | 0 | 10.9329 | 10.8021 | 10.98 | 30.1057 | 29.495 | 29.7536 | 10.9329 | 10.8021 | 10.98
13 | 2024-10-18 | 9:56 | -5 | 8.3831 | 8.2656 | 8.3637 | 31.5894 | 30.9731 | 31.1863 | 8.3831 | 8.2656 | 8.3637
14 | 2024-10-18 | 11:14 | -10 | 5.5738 | 5.4875 | 5.5012 | 32.1681 | 31.5844 | 31.6975 | 5.5738 | 5.4875 | 5.5012
15 | 2024-10-18 | 12:35 | -15 | 2.6758 | 2.6108 | 2.6917 | 32.4442 | 31.85 | 31.9875 | 2.6758 | 2.6108 | 2.6917
16 | 2024-10-18 | 13:54 | -20 | -0.11583 | -0.1975 | -0.0925 | 32.2433 | 31.6475 | 31.7617 | -0.11583 | -0.1975 | -0.0925
17 | 2024-10-18 | 15:10 | -25 | -2.4671 | -2.7993 | -2.7157 | 32.2979 | 31.6 | 31.8221 | -2.4671 | -2.7993 | -2.7157
18 | 2024-10-18 | 16:30 | -30 | -4.7415 | -5.0908 | -5.12 | 31.9831 | 31.3754 | 31.4862 | -4.7415 | -5.0908 | -5.12

## COM10-多15
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多15-COM10 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-17 | 12:04 | 70 | 56.1055 | 56.2993 | 57.3617 | 33.5076 | 32.6962 | 32.6252 | 56.1055 | 56.2993 | 57.3617
2 | 2024-10-17 | 10:19 | 60 | 49.0238 | 49.14 | 49.9321 | 32.4169 | 31.6559 | 31.6341 | 49.0238 | 49.14 | 49.9321
3 | 2024-10-17 | 8:56 | 50 | 41.9707 | 41.9841 | 42.5348 | 31.6266 | 30.3479 | 30.3279 | 41.9707 | 41.9841 | 42.5348
4 | 2024-10-16 | 20:20 | 40 | 36.5141 | 36.5431 | 36.7648 | 33.6059 | 32.7145 | 32.6859 | 36.5141 | 36.5431 | 36.7648
5 | 2024-10-16 | 18:39 | 30 | 30.2756 | 30.1715 | 30.2656 | 33.5007 | 32.5644 | 32.6037 | 30.2756 | 30.1715 | 30.2656
6 | 2024-10-17 | 13:54 | 30 | 30.3245 | 30.3228 | 30.3579 | 32.7438 | 31.9803 | 31.9807 | 30.3245 | 30.3228 | 30.3579
7 | 2024-10-16 | 16:53 | 25 | 27.051 | 26.9659 | 26.8576 | 32.6634 | 31.9145 | 31.8503 | 27.051 | 26.9659 | 26.8576
8 | 2024-10-16 | 15:11 | 20 | 23.3503 | 23.1466 | 23.0521 | 30.7566 | 29.9 | 29.9766 | 23.3503 | 23.1466 | 23.0521
9 | 2024-10-17 | 15:20 | 15 | 21.3886 | 21.2204 | 20.8846 | 32.5721 | 31.8832 | 31.8168 | 21.3886 | 21.2204 | 20.8846
10 | 2024-10-17 | 16:56 | 10 | 17.7631 | 17.769 | 17.04 | 32.6072 | 31.909 | 31.8593 | 17.7631 | 17.769 | 17.04
11 | 2024-10-17 | 18:26 | 5 | 14.0786 | 13.9361 | 13.5993 | 32.59 | 31.9104 | 31.8196 | 14.5429 | 14.4004 | 13.5993
12 | 2024-10-18 | 8:40 | 0 | 10.9636 | 10.6193 | 9.8343 | 31.275 | 29.9264 | 29.9486 | 10.9636 | 10.6193 | 9.8343
13 | 2024-10-18 | 10:01 | -5 | 8.2975 | 8.0725 | 6.9306 | 32.1412 | 31.2244 | 31.0631 | 8.2975 | 8.0725 | 6.9306
14 | 2024-10-18 | 11:18 | -10 | 5.395 | 5.1063 | 3.8462 | 32.1681 | 31.4131 | 31.3513 | 5.395 | 5.1063 | 3.8462
15 | 2024-10-18 | 12:39 | -15 | 2.4745 | 2.1627 | 0.69818 | 32.2209 | 31.5055 | 31.4373 | 2.4745 | 2.1627 | 0.69818
16 | 2024-10-18 | 13:58 | -20 | -0.25714 | -0.60143 | -2.2107 | 32.2964 | 31.6086 | 31.4571 | -0.25786 | -0.60143 | -2.2107
17 | 2024-10-18 | 15:14 | -25 | -2.6831 | -3.46 | -5.1669 | 32.3162 | 31.3192 | 31.2754 | -2.6831 | -3.46 | -5.1669
18 | 2024-10-18 | 16:34 | -30 | -4.6273 | -5.872 | -7.5407 | 32.02 | 31.2533 | 31.2167 | -4.6273 | -5.872 | -7.5407

## COM11-多16
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多16-COM11 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-17 | 12:08 | 70 | 55.8404 | 55.6929 | 55.4914 | 32.2182 | 31.6379 | 31.5296 | 55.8404 | 55.6929 | 55.4914
2 | 2024-10-17 | 10:23 | 60 | 48.7943 | 48.6761 | 48.55 | 31.5968 | 30.9475 | 30.8507 | 48.7943 | 48.6761 | 48.55
3 | 2024-10-17 | 9:00 | 50 | 41.6945 | 41.6848 | 41.58 | 30.1824 | 29.4548 | 29.301 | 41.6945 | 41.6848 | 41.58
4 | 2024-10-16 | 20:24 | 40 | 36.4131 | 36.3528 | 36.3052 | 33.3617 | 32.3262 | 32.2514 | 36.4131 | 36.3528 | 36.3052
5 | 2024-10-16 | 18:43 | 30 | 29.2293 | 29.2124 | 29.1562 | 33.23 | 31.1166 | 30.9872 | 29.2297 | 29.1086 | 29.1555
6 | 2024-10-17 | 13:58 | 30 | 30.0476 | 30.1045 | 30.1145 | 31.8421 | 31.2614 | 31.1345 | 30.0476 | 30.1045 | 30.1145
7 | 2024-10-16 | 16:57 | 25 | 26.7663 | 26.823 | 26.887 | 31.7003 | 31.1307 | 30.9877 | 26.7663 | 26.823 | 26.887
8 | 2024-10-16 | 15:15 | 20 | 23.1859 | 23.2145 | 23.3062 | 30.181 | 29.4976 | 29.4297 | 23.1859 | 23.2145 | 23.3062
9 | 2024-10-17 | 15:24 | 15 | 20.9945 | 21.0903 | 21.2445 | 31.6393 | 31.1386 | 30.9407 | 20.9945 | 21.0903 | 21.2445
10 | 2024-10-17 | 16:52 | 10 | 17.5564 | 17.7289 | 17.6282 | 31.5239 | 30.9725 | 30.8632 | 17.5564 | 17.7289 | 17.6282
11 | 2024-10-17 | 18:30 | 5 | 14.4272 | 14.5297 | 14.5686 | 32.0321 | 31.4497 | 31.3883 | 14.4272 | 14.5297 | 14.5686
12 | 2024-10-18 | 8:44 | 0 | 10.6162 | 10.6446 | 10.7392 | 29.5762 | 28.9408 | 28.8585 | 10.6162 | 10.6446 | 10.7392
13 | 2024-10-18 | 10:05 | -5 | 8.195 | 8.1875 | 8.2544 | 31.3394 | 30.62 | 30.4456 | 8.195 | 8.1875 | 8.2544
14 | 2024-10-18 | 11:22 | -10 | 5.105 | 5.1519 | 5.1662 | 31.0562 | 30.4756 | 30.3125 | 5.105 | 5.1519 | 5.1662
15 | 2024-10-18 | 12:43 | -15 | 2.2608 | 2.2658 | 2.3075 | 31.2475 | 30.6758 | 30.5158 | 2.2608 | 2.2658 | 2.3075
16 | 2024-10-18 | 14:02 | -20 | -0.30846 | -0.36769 | -0.30077 | 31.94 | 31.1477 | 31.0008 | -0.30846 | -0.36769 | -0.30077
17 | 2024-10-18 | 15:18 | -25 | -2.6343 | -2.9179 | -2.8936 | 31.5957 | 30.9586 | 30.785 | -2.6343 | -2.9179 | -2.8936
18 | 2024-10-18 | 16:38 | -30 | -4.6223 | -5.3169 | -5.1685 | 31.3615 | 30.6777 | 30.6292 | -4.6223 | -5.3169 | -5.1685

## COM12-多17
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多17-COM12 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-17 | 12:12 | 70 | 57.6086 | 57.8236 | 57.0907 | 33.3786 | 32.7675 | 32.7854 | 57.6086 | 57.8236 | 57.0907
2 | 2024-10-17 | 10:27 | 60 | 50.3679 | 50.5486 | 49.9566 | 32.5641 | 31.9376 | 32.021 | 50.3679 | 50.5486 | 49.9566
3 | 2024-10-17 | 9:04 | 50 | 42.9614 | 43.1283 | 42.7372 | 31.2876 | 30.5169 | 30.5972 | 42.9614 | 43.1283 | 42.7372
4 | 2024-10-16 | 20:28 | 40 | 37.0066 | 37.2259 | 36.9555 | 33.4386 | 32.801 | 32.8879 | 37.0066 | 37.2259 | 35.6934
5 | 2024-10-16 | 18:47 | 30 | 30.3814 | 30.5807 | 30.4621 | 33.1869 | 32.5538 | 32.6286 | 30.3814 | 30.5807 | 30.4621
6 | 2024-10-17 | 14:02 | 30 | 30.4962 | 30.7028 | 30.5297 | 33.1986 | 32.4393 | 32.4697 | 30.4962 | 30.7028 | 30.5297
7 | 2024-10-16 | 17:01 | 25 | 26.9762 | 27.1883 | 27.1079 | 32.9938 | 32.2759 | 32.3276 | 26.9762 | 27.1883 | 27.1079
8 | 2024-10-16 | 15:19 | 20 | 23.1886 | 23.42 | 23.3369 | 30.8334 | 30.3421 | 30.4066 | 23.1886 | 23.42 | 23.3369
9 | 2024-10-17 | 15:28 | 15 | 20.7645 | 20.96 | 21.0362 | 32.8407 | 32.1966 | 32.2772 | 20.7645 | 20.96 | 21.0362
10 | 2024-10-17 | 16:48 | 10 | 17.2029 | 17.5446 | 17.3196 | 32.9386 | 32.2686 | 32.4186 | 17.2029 | 17.5446 | 17.3196
11 | 2024-10-17 | 18:34 | 5 | 13.5955 | 13.8893 | 13.8172 | 33.1997 | 32.5528 | 32.6548 | 13.5955 | 13.8893 | 13.8172
12 | 2024-10-18 | 8:48 | 0 | 9.525 | 9.85 | 9.7721 | 30.6571 | 29.9843 | 30.0921 | 9.525 | 9.85 | 9.7721
13 | 2024-10-18 | 10:09 | -5 | 6.832 | 7.1267 | 6.9893 | 32.3613 | 31.6193 | 31.7087 | 6.832 | 7.1267 | 6.9893
14 | 2024-10-18 | 11:26 | -10 | 3.478 | 3.8287 | 3.6453 | 32.364 | 31.638 | 31.7333 | 3.478 | 3.8287 | 3.6453
15 | 2024-10-18 | 12:47 | -15 | 0.26308 | 0.65154 | 0.44846 | 32.4123 | 31.7077 | 31.8215 | 0.26308 | 0.65154 | 0.44846
16 | 2024-10-18 | 14:06 | -20 | -2.5115 | -2.1677 | -2.39 | 32.9454 | 32.1746 | 32.2377 | -2.5115 | -2.1677 | -2.39
17 | 2024-10-18 | 15:22 | -25 | -5.3908 | -5.2092 | -5.4675 | 32.2008 | 31.4983 | 31.62 | -5.3908 | -5.2092 | -5.4675
18 | 2024-10-18 | 16:42 | -30 | -7.5908 | -7.5177 | -8.06 | 32.2054 | 31.5254 | 31.6031 | -7.5908 | -7.5177 | -8.06

## COM13-多18
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多18-COM13 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-17 | 12:16 | 70 | 57.5717 | 57.4234 | 57.4714 | 33.1121 | 32.5924 | 32.4617 | 57.5717 | 57.4234 | 57.4714
2 | 2024-10-17 | 10:31 | 60 | 50.275 | 50.1304 | 50.3329 | 32.3939 | 31.8096 | 31.7814 | 50.275 | 50.1304 | 50.3329
3 | 2024-10-17 | 9:08 | 50 | 42.9482 | 42.9093 | 42.9389 | 31.0254 | 30.4496 | 30.3057 | 42.9482 | 42.9093 | 42.9389
4 | 2024-10-16 | 20:32 | 40 | 37.0048 | 37.0052 | 37.1014 | 33.1186 | 32.6107 | 32.4841 | 37.0048 | 37.0052 | 37.1014
5 | 2024-10-16 | 18:51 | 30 | 30.4479 | 30.4017 | 30.5828 | 33.0755 | 32.5417 | 32.4283 | 30.4479 | 30.4017 | 30.5828
6 | 2024-10-17 | 14:06 | 30 | 30.5943 | 30.5407 | 30.7232 | 33.0275 | 32.3575 | 32.2925 | 30.5943 | 30.5407 | 30.7232
7 | 2024-10-16 | 17:05 | 25 | 27.1024 | 27.0472 | 27.2852 | 32.7224 | 32.1348 | 32.02 | 27.1024 | 27.0472 | 27.2852
8 | 2024-10-16 | 15:23 | 20 | 23.4855 | 23.4003 | 23.6438 | 31.6441 | 30.761 | 30.7697 | 23.4855 | 23.4003 | 23.6438
9 | 2024-10-17 | 15:32 | 15 | 20.8207 | 20.7076 | 20.9738 | 32.2303 | 31.7331 | 31.6048 | 20.8207 | 20.7076 | 20.9738
10 | 2024-10-17 | 16:44 | 10 | 17.4497 | 17.5497 | 17.5486 | 32.651 | 32.1579 | 32.0424 | 17.4497 | 17.5497 | 17.5486
11 | 2024-10-17 | 18:38 | 5 | 13.8029 | 13.7443 | 13.8932 | 32.8054 | 32.2732 | 32.1571 | 13.8029 | 13.7443 | 13.8932
12 | 2024-10-18 | 8:52 | 0 | 9.8657 | 9.7757 | 9.935 | 30.7179 | 30.0543 | 29.9793 | 9.8657 | 9.7757 | 9.2971
13 | 2024-10-18 | 10:13 | -5 | 7.1619 | 7.0456 | 7.1881 | 32.0494 | 31.4737 | 31.3719 | 7.1619 | 7.0456 | 7.1881
14 | 2024-10-18 | 11:30 | -10 | 3.8844 | 3.7412 | 3.855 | 32.0988 | 31.5188 | 31.4069 | 3.8844 | 3.7412 | 3.855
15 | 2024-10-18 | 12:51 | -15 | 0.763 | 0.603 | 0.689 | 32.178 | 31.686 | 31.499 | 0.763 | 0.603 | 0.689
16 | 2024-10-18 | 14:10 | -20 | -2.1362 | -2.4077 | -2.2923 | 32.3185 | 31.6985 | 31.6008 | -2.1362 | -2.4077 | -2.2923
17 | 2024-10-18 | 15:26 | -25 | -4.7785 | -5.2225 | -5.1292 | 32.0992 | 31.5958 | 31.4658 | -4.7792 | -5.2233 | -5.1292
18 | 2024-10-18 | 16:46 | -30 | -7.1446 | -7.8538 | -7.7623 | 31.8846 | 31.2985 | 31.1431 | -7.1446 | -7.8538 | -7.7623

## COM14-多19
每个点稳定60分钟后再读数，腔体温度标准铂电阻的温度差在0.8℃以内。使热交换更充分，同时给传感器内部校准修订留够时间
开启透传指令 OPENCHANNEL1! |  |  |  | 多19-COM14 带镜头
序号 | 日期 | 时间 | 温度 | TO1_1 | TO1_2 | TO1_3 | TA1-1 | TA1-2 | TA1-3 | TO修1_1 | TO修1_2 | TO修1_3
1 | 2024-10-17 | 12:20 | 70 | 57.8728 | 57.5469 | 57.5686 | 32.7759 | 32.4103 | 31.6179 | 57.8728 | 57.5469 | 57.5686
2 | 2024-10-17 | 10:35 | 60 | 50.4834 | 50.2745 | 50.4255 | 32.1986 | 31.769 | 30.9666 | 50.4834 | 50.2745 | 50.4255
3 | 2024-10-17 | 9:12 | 50 | 43.0972 | 43.0148 | 43.2659 | 31.0828 | 30.6628 | 29.8583 | 43.0972 | 43.0148 | 43.2659
4 | 2024-10-16 | 20:36 | 40 | 36.8993 | 36.9452 | 37.2683 | 32.7752 | 32.3548 | 31.5176 | 36.8993 | 36.9452 | 37.2683
5 | 2024-10-16 | 18:55 | 30 | 30.2679 | 30.3641 | 30.949 | 32.8086 | 32.3393 | 31.6617 | 30.2679 | 30.3641 | 30.949
6 | 2024-10-17 | 14:10 | 30 | 30.3334 | 30.5079 | 31.0345 | 32.6766 | 32.2038 | 31.3762 | 30.3334 | 30.5079 | 31.0345
7 | 2024-10-16 | 17:09 | 25 | 26.899 | 27.0566 | 27.6931 | 32.5562 | 32.1069 | 31.261 | 26.899 | 27.0566 | 27.6931
8 | 2024-10-16 | 15:27 | 20 | 23.33 | 23.4996 | 24.1346 | 31.1489 | 30.8636 | 29.99 | 23.33 | 23.4996 | 24.1346
9 | 2024-10-17 | 15:36 | 15 | 20.5838 | 20.8521 | 21.5062 | 32.381 | 31.9759 | 31.1403 | 20.5838 | 20.8521 | 21.5062
10 | 2024-10-17 | 16:40 | 10 | 17.1721 | 17.6024 | 18.0752 | 32.4345 | 31.9866 | 30.2245 | 17.1721 | 17.0541 | 18.0752
11 | 2024-10-17 | 18:43 | 5 | 13.5131 | 13.8348 | 14.471 | 32.5438 | 32.1445 | 31.3493 | 13.5131 | 13.8348 | 14.471
12 | 2024-10-18 | 8:56 | 0 | 9.7629 | 10.0736 | 10.7614 | 31.4536 | 30.6364 | 29.8157 | 9.7629 | 10.0736 | 10.7614
13 | 2024-10-18 | 10:17 | -5 | 6.72 | 7.13 | 7.7553 | 31.6787 | 31.1927 | 30.3667 | 6.72 | 7.13 | 7.7553
14 | 2024-10-18 | 11:34 | -10 | 3.3537 | 3.8156 | 4.4356 | 31.6788 | 31.1469 | 30.4 | 3.3537 | 3.8156 | 4.4356
15 | 2024-10-18 | 12:55 | -15 | 0.3475 | 0.84667 | 1.4017 | 32.0267 | 31.5333 | 30.765 | 0.3475 | 0.84667 | 1.4017
16 | 2024-10-18 | 14:14 | -20 | -2.7162 | -2.1846 | -1.6215 | 31.8631 | 31.3562 | 30.5577 | -2.7162 | -2.1846 | -1.6215
17 | 2024-10-18 | 15:30 | -25 | -5.3843 | -5.0179 | -4.4143 | 31.6821 | 31.2307 | 30.365 | -5.3843 | -5.0186 | -4.4143
18 | 2024-10-18 | 16:50 | -30 | -7.7223 | -7.6915 | -6.9431 | 31.5062 | 31.0085 | 30.2108 | -7.7223 | -7.6915 | -6.9431